
Spectrofotometre UV/VIS
HALO DB-20 - Spectrofotometru UV-VIS Dublu Fascicul[image: http://romtech.ro/images/nou-2.jpg]
Furnizor: Dynamica, by Precisa – ELVETIA
Specificatii tehnice:
· Control excelent al instrumentului cu ajutorul soft-ului UV Detective (optional)
· Domeniu Spectral: 190 - 1100nm
· Banda Pasantă: 1.5nm
· Lumină falsa: 0,05% (220nm NAl, 340nm NaNO2)
· Citiri cinetice de la 1 minut pînă la 27 ore
· Soft control integrat
· Memorare date în memoria internă (20 programe, 10 seturi de date)
· Validări GMP/GLP integrate
· Domeniu larg de accesorii compatibile
· Soft pentru controlul instrumentului de la un PC extern - UV Detective (opțional)
· Memorie externă pe USB pentru salvarea datelor (inclusă)
· Acuratețe la lungimea de undă ±0.3nm
· Repetabilitatea lungimii de undă ±0.1nm
· Setarea lungimii de undă pași de 0,1nm
· Acuratețea fotometrică (filtru NIST 930D) ±0.002Abs (0~0.5Abs); ±0.004Abs (0.5~1Abs); ±0.008Abs (1~2Abs); ±0.3% T
· Repetabilitatea fotometrică (filtru NIST 930D) ±0.001Abs (0~0.5Abs); ±0.002Abs (0.5~1Abs); ±0.004Abs (1~2Abs); ±0.15% T
· Modul de măsură: Absorbanță, Transmisie, Concentrație
· Domeniu fotometric: Absorbanță: -3 to +3; %T: 0% to 600%T; Conc.: 0,000 ~ +9,999
· Viteza scanare 10, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400, 3600 nm/minut
· Nivel variații pe linia de bază ±0.002Abs (200~950 nm)
· Stabilitatea liniei de bază 0.0003 Abs/hr (500nm, after 2 hours)
· Nivel zgomot ±0.0003 Abs (500nm)
· Sursa de lumină Lampă cu halogen și lampă cu descărcare în deuteriu
· Schimbarea sursei de lumină automată, poate fi definită în intervalul 325 - 370nm
· Detector Fotodiodă cu siliciu
· Controlul instrumentului Soft integrat sau prin PC extern cu Windows® XP Pro/Vista (Optional)
· Conectare la imprimantă PCL/3, ESC/P oder DPU
· Dimensiuni / Greutate 500(W) x 705(D) x 225(H) mm / 29kg (net), 35kg (gross)
· Alimentare 110 – 220V CA; 50/60Hz (la alegere), 200VA
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HALO DB-30 - Spectrofotometru UV-VIS Dublu Fascicul[image: http://romtech.ro/images/nou-3.jpg]
Furnizor: Dynamica by Precisa – ELVETIA
Specificatii tehnice:
· Domeniu Spectral: 190 - 900nm
· Banda Pasantă Variabilă: 0.1nm, 0.2nm, 1.0nm, 2.0nm, 5.0nm
· Rezoluție înaltă: alegerea lungimii de undă se face în pași de 0,01nm
· Viteză mare de scanare la valori variabile, la alegere
· Domeniu larg de accesorii compatibile
· Poate fi controlat de la un PC extern
· Soft pentru controlul instrumentului de la un PC extern – UV
· Optica Rețea de difracție concavă / Dublu fascicul
· Lumină falsa < = 0.010%T (220nm NaI, 340nm NaNO2)
· Acuratețe la lungimea de undă ±0.3nm
· Repetabilitatea lungimii de undă ±0.1nm
· Setarea lungimii de undă pași de 0,01nm
· Acuratețea fotometrică (filtru NIST 930D): ±0.002Abs (0~0.5Abs); ±0.004Abs (0.5~1Abs); ±0.008Abs (1~2Abs); ±0.3% T
· Repetabilitatea fotometrică (filtru NIST 930D); ±0.001Abs (0~0.5Abs); ±0.002Abs (0.5~1Abs); ±0.004Abs (1~2Abs); ±0.15% T
· Modul de măsură Abs, %T, Conc. E(S), E(R)
· Domeniu fotometric: Absorbanță: -4 to +5; %T: 0% to 600%T; Conc: -9,999 ~ +9,999; E(S), E(R): 0 ~ 600
· Viteza scanare 1, 5, 20, 120, 300, 1,000, 1,600, 2,000 nm/minut
· Viteza scanare rapidă: 3,000nm/min.
· Nivel variații pe linia de bază ±0.001Abs (200~850 nm)
· Stabilitatea liniei de bază 0.0004 Abs/hr (500nm, after 2 hours)
· Nivel zgomot ±0.0003 Abs (500nm)
· Sursa de lumină Tungsten-Halogen si Lampa Deuteriu
· Schimbarea sursei de lumină automat, variabila de la 325 la 370 nm
· Detector fotomultiplicator.
· Controlul instrumentului PC cu sistemul de operare Windows® XP Pro
· Dimensiuni / Greutate 710(W) x 630(D) x 268(H) mm / 50Kg (net), 56kg (brut)
· Alimentare 220V AC (50/60Hz), 300VA
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HALO RB-10 - Spectrofotometru UV-VIS Dublu Fascicul[image: http://romtech.ro/images/nou-4.jpg]
Furnizor: Dynamica by Precisa – ELVETIA
Interfață prietenoasă, Precizie înaltă și Versatilitate
Halo RB-10 este un spectrofotometru dublu-fascicul cu o multitudine de funcții incluse ofera o versatilitate și aplicabilitate pentru multe aplicații analitice și biologice.
Acuratețea și reproductibilitatea sunt superioare unui spectrofotometru convențional cu monofascicul.
Specificatii tehnice:
· Domeniul Spectral: 190 - 1100nm
· Banda Pasantă: 4 nm
· Echipat cu 2 lămpi
· Software inclus pentru măsurători de ABS, %T, Conc
· Funcții extinse pentru scanare
· Viteze variabile de scanare
· Incluse protocoale de validare GMP/GLP
· Suport pentru 4 cuve cu schimbare manuală inclus
· Gamă largă de accesorii
· Soft pentru controlul instrumentului de la un PC extern: UV Detective (opțional)
· Optica rețea de difracție concavă /fascicul împărțit
· Lumină falsa < = 0.05%T (220nm NaI, 340nm NaNO2)
· Acuratețe la lungimea de undă ±0.5nm
· Repetabilitatea lungimii de undă ±0.25nm
· Setarea lungimii de undă pași de 0,1nm
· Acuratețea fotometrică (filtru NIST 930D): ±0.002Abs (0~0.5Abs); ±0.004Abs (0.5~1Abs); ±0.008Abs (1~2Abs); ±0.3% T
· Repetabilitatea fotometrică (filtru NIST 930D); ±0.001Abs (0~0.5Abs); ±0.002Abs (0.5~1Abs); ±0.004Abs (1~2Abs); ±0.15% T
· Modul de măsură: Absorbanță, Transmisie, Concentrație
· Domeniu fotometric: Absorbanta: -3 to +3; %T: 0% to 300%T; Conc: 0,000 ~ +9,999
· Viteza scanare: 10, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400, 3600 nm/minut
· Nivel variații pe linia de bază ±0.005Abs (200~950 nm)
· Stabilitatea liniei de bază 0.0001 Abs/hr (500nm, after 2 hours)
· Nivel zgomot < = 0.0005 Abs (500nm)
· Sursa de lumină: Lampă cu halogen și lampă cu descărcare în deuteriu
· Schimbarea sursei de lumină Automată @ 340nm
· Detector: fotodiodă cu siliciu
· Controlul instrumentului Soft integrat sau prin PC extern cu Windows® XP Pro/Vista
· Conectare la imprimantă PCL/3, ESC/P oder DPU
· Dimensiuni / Greutate 370(W) x 535(D) x 270(H) mm / 20kg (net), 25kg (brut)
· Alimentare 110 - 220V CA; 50/60Hz (la alegere), 200VA
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Spectrofotometre VIS-UV/VIS- Seria 1000
Producator: CECIL, Anglia
· Spectrofotometre destinate analizelor de rutina in laboratoarele de analize uzinale, medicale, scoli, universitati
· Domeniul de lungimi de unda este 325…1000 nm (la CE 1011) sau 200…1000 (la CE 1021) cu latime de banda optica de 8 nm
· Sistemul optic este de tip monocromator littrow
· Sunt dotate cu display LCD
· Calibrarea se face automat
· Acuratete: mai buna de + 1 nm
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Spectrofotometre VIS-UV/VIS- Seria 2000 Aurius
Producator: CECIL, Anglia
· Domeniul de lungimi este 325…1000 nm (CE 2011, CE 2031) sau 190…1000 (CE 2021, CE 2041) cu latime de banda optica de 4 nm
· Sistemul optic este de tip monocromator littrow
· Sunt dotate cu display LCD
· Calibrarea se face automat
· Acuratete: mai buna de + 1 nm


Spectrofotometre UV cu scanare, seria 3000-SUPER AURIUS
Producator: CECIL, Anglia
· Domeniul de lungimi este 190…1000 (SUPER AURIUS CE 3021, SUPER AURIUS CE 3041) cu latime de banda optica de 1.8 nm
· Scanare de lungimi de unda, trasare spectre
· Sistemul optic este de tip monocromator littrow
· Sunt dotate cu display LCD
· Calibrarea se face automat
· Acuratete: mai buna de + 1 nm
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Spectrofotometre VIS – UV/VIS Seria AQUAQUEST
Producator: CECIL, Anglia
· Spetrofotometre dedicate analizelor de ape; acopera intreaga gama de analize spectrofotometrice, pe ape.
· Programate pentru 170 de analize ape, bazate pe metodele de lucru si kiturile de reactivi Merck “Spectroquant”
· Domeniul de lungimi este 190…1000 (CE 4002, CE 4004) si 325…1000 (CE 4001, CE 4003) cu latime de banda optica de 4 nm
· Sistemul optic este de tip monocromator littrow
· Sunt dotate cu display LCD
· Calibrarea se face automat
· Acuratete: mai buna de + 1 nm
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Spectrofotometre UV/VIS, cu dublu fascicol, Seria SUPER AQUARIUS
Producator: CECIL, Anglia
· Sistem optic: sistem simetric, dublu fascicul
· Domeniul de lungimi este 190…800 (CE 9200, optional 900 nm) si 190…900 (CE 9500) cu latime de banda optica de 1.8 nm respectiv selectabila intre : 0.5, 1, 2, 4 nm
· Sistemul optic este de tip monocromator littrow
· Sunt dotate cu display LCD
· Calibrarea se face automat
· Acuratete: mai buna de + 1 nm
· 
BUCURESTI Departament Laborator:
B-dul Burebista nr.1, Bl. D15/28
Tel: 021 3272294
Fax: 021 3272295
E-mail:sales@romtech.ro
· BUCURESTI Departament CBRN:
B-dul Burebista nr.1, Bl. D15/24
Tel: 021 3272294
Fax: 021 3272295
E-mail: nbc@romtech.ro
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